手术室高频电刀采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：裕FY2020H001

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

二〇二〇年四月

一、竞争性磋商公告

六安市裕安区妇幼保健院现对以下项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标供应商参加。

（一）、采购项目名称及内容

1、项目名称：手术室高频电刀采购项目

2、项目编号：裕FY2020H001

3、项目类型：货物类

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：财政管理资金

6、项目预算：10万元

7、标段（包别）划分：不分包

8、供货期/服务期：15天

（二）、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格。

2、具有本次采购货物的供货及售后服务能力；

3、本项目不接受联合体参与投标；

4、投标人投标时需提供投标人有效的营业执照。

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（三）、磋商文件获取办法

1、报名方式： 线下报名 报名资料：请在竞争性磋商采购文件发售时间截止前携带 （1）法人授权委托书（2）授权委托人身份证复印件（3）营业执照副本复印件（以上资料须加盖单位公章）。

2、采购文件发售时间（报名时间）：自公告发布之日起五日内从裕安区妇幼保健院网站采购公告中下载或自采购人处领取，地点：裕安区妇幼保健院七楼药械科科

3、采购文件价格：免费

（四）、响应文件提交截止时间：2020年4 月 13 日 16 时 0 分；

（五）、磋商时间及地点

1、磋商时间：2020年  4月 15 日  16时 0 分；

2、磋商地点：裕安区妇幼保健院七楼会议室

（六）、答疑

供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以以网上形式提出,六安市裕安区妇幼保健院对该文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。六安市裕安区妇幼保健院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

（七）、其他事项说明：无

（八）、联系方式

（一）采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：安徽省六安市裕安区平桥路六安第九中学对面

联系人：雷树宏

电话：  18756410630

（二）项目采购机构：药械科

地址：安徽省六安市裕安区平桥路六安第九中学对面

联系人：王 丽

电 话：15505017501

六安市裕安区妇幼保健院

2020 年 04月 08日

二、磋商须知

1、投标人资质：
除符合《政府采购法》第二十二条规定外，还必须符合以下条件：

（1）投标人须具有独立法人资格、企业法人营业执照（复印件加盖投标单位公章）；

（2）投标人应具备《医疗器械经营许可证》。

（3）投标人须具有履行本项目能力，并提供完善的售后服务和培训服务，本项目不接受联合体、不具备法人资格的分公司、个体经营户参与投标。

2、应提交的资质文件：①营业执照复印件；②法人代表证明书或法人委托书；③经办人身份证复印件；④产品介绍资料；⑤磋商价格采用人民币报价，单品种分别报价。

竞标截止时间：2020年04月13日  16：00 止，超过截止时间的投标将被拒绝。
    3、投标递送：
（1）投标文件要求信封密封，加盖骑缝章；
（2）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作；
（3）要求正本1份，副本3份，注明“正本”或“副本”字样；

三、标的说明

1、投标人须注明所投产品有、无偏离，应作偏离说明。
2、须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。

3、清单中所述均为基本技术参数。

4、提供相关认证证书。

四、评审标准

（1）采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（2）评审标准：

符合性检查

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的资质条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定；具有独立法人资格的企业； 2、投标人必须在中国境内注册并取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一） 3、具有履行本项目的能力，不具备独立法人资格的分公司、个体经营户的投标，不接受任何形式的联合体投标。 | 1.符合要求的相关资质证明和营业执照； 2. 具有履行本项目的能力，不具备独立法人资格的分公司、个体经营户的投标，不接受任何形式的联合体投标。 |
| 2 | 报价要 求 | 投标报价（含投标一览表、分项报价表） | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 3 | 标书的完整性 | 投标文件份数 | 竞标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件形式内容 | 竞标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 4 | 标书的响应程度 | 技术参数响应程度（含技术参数响应表） | 完全响应或正偏离、负偏离（满足用户需求） |
|  |  | 商务条款响应程度（包括投标函、投标一览表、法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件、投标报价表、售后服务承诺等） | 完全响应 |

注：1、以上内容涉及到证书、证明、报告等在投标文件中均需提供清晰的彩色扫描件或复印件加盖公章供磋商小组审核。

评分细则：

| 评分项目 |  |  | 投标单位得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 30分 | 能够满足招标文件所有要求投标商的最低报价作为基准价，该投标商报价分为满分，其他有效投标人的报价得分为：（评标基准价/投标报价）*30 |  |
| 技术上的评审（50分） | 设备技术参数响应30分 | 完全满足招标文件所有参数要求的得30分，带有※的技术参数每偏离一项扣5分，不带※的常规参数项每偏离一项扣2分。扣完为止。 |  |
|  | 设备综合性能 18分 | 由评委对投标人所投设备的功能、性能、质量、运行稳定性等方面横向比较打分：优秀的15分≤得分≤18分，良好的12分≤得分＜15分，一般的9分≤得分＜12分 |  |
|  | 标书规范性2分 | 投标文件制作精细，资料目录页码编排规范，编写无错误得2分；投标文件制作有错误或项目编写不精细不得分。 |  |
| 商务上的评审（20分） | 售后服务及培训承诺18分 | 由评委根据投标人承诺的产品质量保证、售后服务保障体系、故障解决能力、服务响应时间、培训承诺情况等进行独立打分，分为：优秀的得15-18分；良好的得12-15分；一般的得9-12分。 |  |
|  | 交货完工日期2分 | 满足交货完工期限得2分，未作出承诺的不得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |

五、合同格式

不提供固定格式，由采购单位和中标商协商拟定。

六、 采购需求

原装进口高频电刀技术参数

| 序号 | - 技术规格:总体要求，满足原装进口参数且为2019年10月后生产的设备 |
| --- | --- |
| 1 | 高档次智能化高频电刀，多种电切电凝模式，能满足手术室对电刀的所有需求。 |
| 2 | 单极切割： 10～300瓦可调，纯切、混切最大输出功率均可达到300W，均有4种以上作用效果可调 |
| 2.1 | 自动切割：适用于各类普外科手术需求，功率10~300W可调，匹配阻抗500欧 |
| 2.2 | 高能切割：适用于水下切割（例如TUR、使用汽化电极的TUVP、宫腔镜手术及关节内镜手术）及高脂肪组织切割，功率10~300W可调，匹配阻抗500欧 |
| ★3 | 双极电切：电刀主机必须具备双极电切功能，适用于内窥镜手术及神经外科耳鼻喉科等手术，功率1~100W可调.匹配阻抗500欧 |
| 4 | 单极凝血：具有三种以上电凝模式 |
| ★4.1 | 喷射电凝: 高效率的非接触式电凝，电凝深度受到控制。非常适合大面积弥散性出血或浅表组织失活，功率5~120W可调，匹配阻抗500欧，最大高频峰值电压≤4300伏.必须提供中文说明书复印件或产品彩页证明喷射电凝最大高频峰值电压≤4300伏。中标后必须提供中文说明书原件. |
| 4.2 | 强力电凝：用于点状的深部凝血，功率5~120W可调，匹配阻抗500欧， |
| 4.3 | 快速电凝：快速的电凝效果，适用快速电凝止血手术，功率5~200W可调，匹配阻抗500欧， |
| 4.5 | 柔和电凝：适用于精细手术，功率5~200W可调，匹配阻抗50欧， |
| 5 | 双极电凝模块技术参数 |
| 5.1 | 电凝功率：功率1~120瓦内可调 |
| 5.2 | 具备3种以上双极电凝效果模式调解，防止器械与组织粘连，并减少组织碳化 |
| 5.3 | 具备两种启动方式：脚踏开关启动、自动启动(或手动启动) |
| 6 | 二种电切调节功能：电压调节，电弧调节 |
| ★7 | 电刀主机在原有基础上必须能升级同品牌氩气刀及同品牌水刀模块。提供同品牌水刀注册证复印件或者产品彩页证明。中标后提供加盖厂家公章的水刀注册证复印件证明。 |
| 8 | 具备程序储存功能：可存储10组程序。 |
| 9 | 具有错误代码存储功能：自动显示错误，错误报告和错误说明，同时便于远程诊断维修 |
| ★10 | - 主机必须是中文操作界面。提供证明 |
|  | 配置 |
| 1 | 电刀主机 1台 |
| 2 | 负极板连线 1根 |
| 3 | 一次性负极板 20片 |
| 4 | 一次手控刀笔 5支 |
| 5 | 脚踏开关 1台 |

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 四、技术响应（参数响应表）

### 五、售后服务承诺与维保方案

投标人可自行制作格式

### 六、所投货物的技术资料等

投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页

### 七、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。