六安市裕安区妇幼保健院设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2021H001

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽祥如建设工程咨询有限公司

二〇二一年四月

目    录

一、磋商公告	3

二、供应商须知前附表	6

三、供应商须知	7

四、合同格式	11

五、采购需求	12

附件：

一、投标函	21

二、投标授权书	22

三、投标报价	23

四、响应情况表	24

五、售后服务承诺与维保方案	25

六、所投货物的技术资料等	25

七、有关证明文件	25

六安市裕安区妇幼保健院设备采购项目竞争性磋商公告

安徽祥如建设工程咨询有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对六安市裕安区妇幼保健院设备采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目名称：六安市裕安区妇幼保健院设备采购项目

2、项目编号：裕FY2021H001

3、项目类型：货物

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：自筹

6、项目预算：第一包：193060.00元；第二包：89000.00元

7、标段（包别）划分：分2包；第一包为化验室设备采购项目；第二包为：产前门诊设备采购项目。

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”；

3、本项目不接受联合体磋商；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

1、招标文件发售时间：自公告发布之日起至投标截止时间止

2、招标文件价格：每套人民币 0  元整。

3、招标文件获取方式：

网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2021年   4  月  12 日 15   时  00   分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区妇幼保健院七楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：安徽省六安市裕安区平桥路六安第九中学对面

联系人：雷主任

电  话：18756410630

（二）采购代理机构：

地址：安徽祥如建设工程咨询有限公司

联系人：张工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

安徽祥如建设工程咨询有限公司

2021年  4月 2日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 六安市裕安区妇幼保健院设备采购项目 |
| 5 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | □政府投资 采购人自筹 □其他 |
| 8 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格； 2、2、投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”； 3、本项目不接受联合体磋商； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 9 | 包别划分 | ¨不分包 þ分为2包 |
| 10 | 付款方式 | 验收合格后分两次支付。 |
| 11 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 13 | 供货期 | 合同签订后20日内完成供货、运输、调试及验收。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 18 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2021年 4 月 12 日 15 时 00 分 询价地点：六安市裕安区妇幼保健院七楼会议室 |
| 19 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 20 | 特别说明 | - 本项目第一包采购预算为193060.00元；第二包采购预算为89000.00元，凡报价大于或等于采购预算的为无效报价。 |
| 21 | 中标服务费 | 本项目招标代理服务费及专家评审劳务费由成交人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。成交单位在领取成交通知书前需向采购代理机构支付代理服务费、专家评审劳务费；代理服务费具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准计取，评标服务费按照实际发生的为准（无票）。 |

## 三、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的项目。

- 合格的供应商

2.1详见磋商公告供应商资格条件。

- 供应商参与磋商活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目需要推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商的响应文件不得低于磋商文件的采购要求，必须保证项目整体性能的实现。

5、竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市裕安区妇幼保健院网站。答疑、补遗是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将发布在六安市裕安区妇幼保健院网站，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，非胶装式的装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

6.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

6.4投标单位不可将全部或部分中标业务分包或外包，否则视同违约；

7、投标报价

7.1投标报价表上的价格为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2本次招标只允许一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8、证明文件

★供应商在投标文件中所有的资格文件、证明文件等，现场都必须提供原件备查（如果相关原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明文件）。

9、投标保证金：无

10、磋商

10.1在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件、原件。

10.2磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

11、评审:本项目采用综合评分法

1.综合评分法是在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。满分为100分，具体分值如下：

| 类别 | 技术部分得分（%） | 商务部分得分（%） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

2、磋商小组首先对所有供应商初审，最终对供应商的初审结论分为通过和未通过。

评委独立评审后，磋商小组对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效响应文件。磋商小组按下表内容进行初审。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 医疗器械经营许可证 | 合法有效 |  | 提供证明材料 |
| 3 | 投标函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 原件，符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 5 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

（二）技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 参数 | （50分） | 根据投标产品对招标文件技术参数的响应性进行评审，参数全部满足招标文件要求得50分，每有一项*参数负偏离扣5分，非*号负偏离3分，扣完为止。（*参数需提供相关证明材料并标注页码），否则视为不响应：非*参数要求提供证明文件并注明页码的，也需提供，否则视为不响应 |
| 2 | 销售业绩 | （8分） | 提供该所投类似产品生产厂家销售业绩(二甲以上医院）3份，得基本分4分，每增加一份得1分，最高得8分。（提供合同或中标通知书或用户安装清单（清单需用户盖章）为准，相关证明文件须制作在投标文件中，否则不得分） |
| 3 | 供货安装调试及技术培训方案 | （5分） | 根据投标供应商所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会按下列要求进行综合评分，3-5分： 1、设备的安装、调试和试运行等设计、安装、系统集成、人员培训、维保方案合理可行性； 2、供货安装调试及技术培训方案设计的科学可行性； 3、安装施工质量保证及质量控制方案的科学可行性； 4、运行调试、验收方案的科学可行性； 5、技术资料交付承诺的完整性。 |
| 4 | 售后方案 | （7分） | 售后服务： 1.针对本项目有明确的售后服务方案，而且方案明确、完善、切实可行得3分。 2.免费质保要求为三年，满足三年得基本分2分，在此基础上，每增加半年免费质保的加1分，最高得4分。 |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

# 竞争性磋商小组根据响应人的得分，并按得分高低排出名次，向采购人推荐排名前三名的响应人作为成交供应商。若响应人的最终得分出现相同者，由得分相同的供应商抽签确定成交人排名顺序。

磋商过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12、异常情况处理

12.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13、合同的签订

13.1质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

13.3采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

13.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

14、履约保证金

本项目不需要提交履约保证金。

## 四、合同格式

本项目不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。

## 采购需求

第一包采购需求：

多通道干式荧光免疫定量分析仪：

预算：12000元

数量：1台

| 参数要求 |  |
| --- | --- |
| 测试速度 | 120 tests/h |
| 测量通道 | 20通道 |
| 急诊 | 支持急诊，可随到随测 |
| 多重质控 | RFID卡质控、试剂质控 |
| 软件系统 | 安卓系统 可接入医院LIS和HIS系统， |
| 显示 | 外接10.2英寸触摸显示屏 |
| 打印 | 标配内置微型打印机 |
| 电源 | 220V、50Hz |
| 输入功率 | 100VA |
| 输入波长 | 525mm |
| 激发波长 | 475mm |
| 环境温度 | 5℃-40℃ |
| 相对湿度 | 10%—85% |
| 接口 | USB、RS232、网络接口 |
| 工作站 | 配置电脑一套 |
| 开展项目 | 能够同时开展维生素D、维生素D3 |

酶标仪

预算21000.00元

数量：1台

一、基本参数

1、波长：400-750nm，8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm）

2、测量范围：0.0-4.0（A）

3、检测通道：8通道。

4、测量方式：单波长、双波长、两点法、动力法、多波长、外部计算机控制测量。5、计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。需要提供检测报告证明文件。

＊6、测试速度：≤96孔/3秒（完成一次96孔板读数）。需要提供检测报告文件。

- 稳定性：≤0.004

8、重复性：≤0.005A

9、显示方式：中文

10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果

＊11、打印功能：标准外接打印机（不接受内置打印机），打印A4纸张报告单。

＊12、配套耗材：具有同品牌配套免疫试剂，至少具有乙肝五项，梅毒、艾滋项目，需要提供注册证。

13、配置电脑一套

立式压力蒸汽灭菌器

预算20000.00元

数量：1台

工作电源： 220V/50HZ   功率： ≤3KW

工作温度：  ≤135℃      控温精度:  ±0.5℃

保温时间：  ≤999min     补水水压:  ≥0.2 Mpa

容    积： 75L

性能特点：

不锈钢材质，密封圈径向自胀式；

*拨杆弹盖结构，有耐高温防烫保护；
*上置触摸液晶显示屏；

微电脑自定义设定程序；

大屏幕直观显示灭菌过程，显示设备运行状态；

压力安全联锁装置；

*缺水自动补水功能，缺水、灭菌结束蜂鸣提示且声光报警；

*自带废气处理系统，蒸汽内循环；

冷空气自动排出功能；

灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择;

*实时打印功能并有USB端口，可以将灭菌记录拷贝U盘保存;

*有查看本机使用次数记录功能

*有TT/PT温度、压力测试验证接口

灭菌器压力容器设计压力0.25Mpa，设计温度138℃；
*生产企业具有简单压力容器生产资质，设备不需要报备办证就可以使用

全自动血凝仪招标参数

预算35000.00元

数量1台

- ★测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择

- 测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等

- ★检测速度：PT单项420个测试/小时

- ★加样管理：试剂针、样本针分体独立运行，并分别采用独立的机械臂控制，可同步实现添加样本、试剂并行的功能，同时具备液面探测、快速升温、温度自动补偿功能；

- 样品位：≥58个，抽拉条式开启方式，支持任意原试管，均可做急诊,具有内置条码扫描装置，进样时及时扫描样本信息

- ★试剂位：≥40个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂位5°倾角设计，减少试剂损耗，试剂自动定位功能

- 测试杯：转盘式，一次装载1000个可不间断连续进杯

- 安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能

- 接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485四种接口，可通过任意接口实现仪器控制功能

- 温度控制：整机环境温度自动监控，系统温度自动修正补偿

- 测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能

- 数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

- 报告单模式：中文综合报告单，开放自定义，提供多种版面报告格式供用户选择

- 数据传输：支持HIS/LIS系统，双向通讯

- ★提供与血凝仪器同一生产厂家生产的常规四项试剂、凝血质控品以及D二聚体试剂、D二聚体质控品的注册证。

- 配置电脑一套

生物安全柜主要技术参数

预算25000.00元

数量：1台

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

*（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

*（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：500 m3/h

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.995%（99.9995%）

（11）使用人数：1—2人

2、生物安全性：

*（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

* 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

* 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

* 6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

* 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

* 9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

* 10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

三、资格证明和技术文件

*1 TUV机构 ISO9001质量管理认证

*2 ISO14001环境管理体系认证

*2 ISO13485及CE认证

*3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

*4 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

台式医用低速离心机

预算：9400.00元

数量：1台

整机特性

1：*微电脑控制 预设：工作程序，离心力、转速、离心时间且LED同步显示

2：触摸式键盘 设定工作参数，具有离心力专用设定键

3：*采用无碳刷交流变频电机驱动，无需保养

4：双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全

5：*20个工作程序选择，用户可自由编程、调用其设定的工作参数，避免重复设定，提高工作效率

6：*15加速档/15减速档选择，用户可根据样品需求任意设定升降速

7：具有定速计时功能；点动即瞬时离心功能

8：同步设定离心力、转速、且同步显示:

9：双层钢制结构，离心腔外喷防腐涂层，避免酸性物质侵蚀

10：自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别，超速保护:

11：非程序运行时，可任意更改参数，无需停机

12：*有差速离心功能，可同步设定离心力，转速；且同步显示

13：最快升降速度≤28s

14：SOFT具有软刹车功能，可有效防止样品重悬，保护敏感样品；多级阻尼减震设计，确保样品离心效果

15：倒计时时间小于1分钟时，以秒为单位计时

16：下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染

17：*最高转速            6000rpm

18：最大相对离心力      5400xg

19：转速精度            ±5rpm:

20：噪音                ≤60dB

21：定时范围            1s-9999min/连续/瞬时离心

22：配置  水平转子，5ml（真空管）x56孔适配器
23：质保2年

| 糖化血红蛋白分析仪及配套试剂技术参数表 预算：40000.00元 数量1台 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | 技术要求 |
| 测量项目* | 糖化血红蛋白（HbA1c） |
| 测定原理* | 离子交换高效液相色谱法（HPLC） |
| 测试范围* | 3.0%～18.0% |
| 样本类型 | 全血 |
| 重复性* | 变异系数（CV）不大于1.2% |
| 准确度* | 相对偏差不大于±8.0% |
| 线性度* | r≥0.9900 |
| 样品携带污染率* | 不大于3% |
| 进样器样品位* | 全自动连续进样器（110个样品位+1个急诊位） |
| 进样器支持试管类型* | 静脉真空采血管和1.5mL离心管 |
| 测试项目* | 6个峰，包括HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA1c和A0 |
| 穿刺功能* | 具有采血管穿刺功能 |
| 急诊功能 | 支持，可以随时插入急诊样本 |
| 高压泵类型* | 双活塞串联式高压泵，最大支持压力为40MPa |
| 系统压力* | 6～10Mpa |
| 条形码扫描功能* | 支持，带试管旋转功能，自动识别和扫描条形码 |
| 采样量 | 全血模式采样量为5uL,稀释血模式采样量为10uL |
| 溶血及预温方式 | 仪器自动完成 |
| 试剂包配置 | 标配A、B、C三种洗脱液和溶血剂 |
| 层析柱寿命 | ≥1500Test |
| 过滤器寿命 | ≥400Test |
| 测量时间 | 72s/Test (标准模式) |
| 系统显示 | 大屏幕8英寸TFT彩色液晶屏，全中文友好界面 |
| 输入功能 | 触摸屏或条形码输入 |
| 存储系统* | 系统可存储≥4000份标本的数据和过去30T质控数据 |
| 校准功能 | 自动校准和手动校准可选 |
| 质控功能 | 仪器自动统计30T的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线 |
| 仪器自诊断及在线帮助功能 | 具备 |
| 打印功能* | 支持热敏打印机，同时打印IFCC浓度值、NGSP面积比、ADA平均血糖及色谱图，提供中文报告 |
| 外部接口* | 系统具备RS-232和USB接口，支持HIS/LIS系统连接功能 |
| 售后服务* | 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线 |
| 工作站 | 配置电脑一套 |

洗板机

预算：12000.00元

数量：1台

一、基本参数

- 洗板的类型：96孔板（U,V或平底板）

2、洗头：8道或12道

3、自检功能：具备

4、吸排液方式：正负压方式，双泵控制吸排液

5、液面感应及报警：具备液面感应装置，可及时进行报警处理

＊6、程序内存：≥80个洗板程序

7、通道数：≥2通道

8、液体容器：2L洗液瓶，2L缓冲瓶，2L废液瓶

9、用户界面：触摸式按键，液晶显示屏

10、清洗次数：1－10遍，可预置

11、残液量：一点吸液法≤1ul，二点吸液法≤0.7ul，需要提供检测报告证明文件。

12、加液精度：CV≤2%

13、浸泡时间：0－10min，可预置

＊14、加液量：0—4000ul(每次递增≤50ul)

15、主机一台。8道和12道清洗头各一个。

双目显微镜参数

预算：1850.00元

数量：2台

- 观察头：铰链式双目头，30度倾斜。

- 目镜：WF10×/18

- 物镜：消色差物镜4×、10×、40×、100×

- 转换器：内向式四孔转换器

- 载物台：双层活动平台面积132×142mm,移动范围75×40mm

- 调焦系统：同轴微粗调焦机构，微调格值0.004mm，粗动行程每圈32.7mm,微动行程每圈0.4mm,调焦范围24mm

- 聚光镜：聚光镜带可变光栅和滤色片

- 照明系统：LED照明系统，亮度连续可调

医用冷藏箱

预算：5980.00元

数量：2台

1.样式：立式。

*2.容积≥400L。

3.制冷方式：风冷。

4.箱内温度：2～8℃。微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

*5.外部材料为喷涂钢板。内部材料为喷涂钢板。双层中空保温LOW-E钢化玻璃门。4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。测试孔1个，方便安装温湿度记录仪。

*6.铜管翅片式蒸发器。国际知名品牌压缩机，循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜，无凝水。

7.产品具有高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。标配远程报警接口；

8.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证；（2）医疗器械注册证；（3）ISO9001质量管理体系认证；（4）IS013485医疗器械质量管理体系认证；                                                                       （5）ISO14001环境管理体系认证；（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；

*9.售后质保：整机全免费质保三年。

第二包采购参数：

#### 智能产前门诊自助服务设备技术参数

预算：84000.00元

数量1套

- 系统概述

本系统实现产检过程中身高、体重、血压的自助测量，其中包括身高体重仪、隧道式血压计、读卡器等智能设备。孕妇以自助的方式可以完成体征测量（血压、身高、体重），系统会自动采集测量数据并上传给后台系统，可改变医护人员人工测量、手工记录的场景，优化产检流程。

- 主要功能说明

1.主要功能：身高、体重、BMI、血压、体温、血氧。人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。支持身份证或扫码登陆建档，登陆成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。用户可凭身份证或手机号搜索体检数据。用户可通过移动端查看自己的测量数据。

2.各分项检测功能要求

1)、身高检测：

1.1 测量范围;70～200cm

1.2检定精度:±0.5cm

2)、体重检测：

2.1测量系统:电阻应变式

2.2测量范围:5～200kg

2.3检定精度:±0.1kg，准确度III级，并提供证明文件

3)、体温检测：

3.1显示精确位数：0.1 ℃

3.2人体测温模式：32.0～42.5℃

3.3最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃

35℃-42℃区间内，≤±0.2℃

3.4测量距离：5-8厘米

4)、血压检测：

4.1.测量范围：压力（0~300）mmHg[（0~40）kPa]，脉率数30次/分~200次/分

4.2.测量准确度：压力±2mmHg（±0.237kPa）以内，脉率数±2%以内

4.3.储存容量：可存储100组测量数据

4.4.屏幕：LCD屏

4.5.传输模式：232串口/USB

4.6.袖带适用周长范围：17~42cm

5)、测量平台配置：

5.1 CPU: 四核或以上，频率≥1.8GHz

5.2 内存：≥2GB，最高支持4GB

5.3显示屏：≥10.1寸电容触摸屏

5.4数据输出接口：支持LAN网络接口和WiFi及4G

5.5额定功率/额定电流：≤33W/10A

5.6热敏打印机：有

5.7操作系统：安卓

6)、血氧测量

6.1.测量范围：35-100%

3.健康指标自助检测服务系统技术要求

3.1、软件目的：快速，便捷，自助健康体检

3.2、检测组成：系统主要由身高、体重、体温、血压、血氧、登录、测量查询、配置和报告输出等部分组成。

3.3、对接支持：可实现与云平台或医院信息系统对接。

3.4、打印报告：支持热敏打印

3.5、系统对接：投标产品必须与裕安区妇幼健康信息系统对接实现设备采集数据自动传输至妇幼系统，中标方承担接口费用。

#### 产前门诊胎儿监护大屏技术参数

预算5000．00元

数量：1台

| 分辨率 | 3840*2160 | 产品尺寸（含底座） | 1677*1041*357mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行内存 | 2GB | 产品尺寸（不含底座） | 1677*966*85mm |
| CPU | 4核CA53 | 存储内存 | 16G |
| 操作界面 | VIDAA AI | GPU | 2核 Mali G51 |
| 整体功率 | 200W | 音频解码 | DTS M6/Dolby MS12 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 | 能效等级 | 2级能效 |
| 技术要求：必须实现与院内产前门诊胎儿监护系统数据对接，其中接口费由中标方承担。 |  |  |  |

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 五、售后服务承诺与维保方案

投标人可自行制作格式

### 六、所投货物的技术资料等

投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页

### 七、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。