裕安区妇幼保健院洁净手术室检测维修保养采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2021F002

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽祥如建设工程咨询有限公司

二〇二一年四月

目    录

一、磋商公告	3

二、供应商须知前附表	6

三、供应商须知	7

四、合同格式	11

五、采购需求	12

附件：

一、投标函	21

二、投标授权书	22

三、投标报价	23

四、响应情况表	24

五、售后服务承诺与维保方案	25

六、所投货物的技术资料等	25

七、有关证明文件	25

裕安区妇幼保健院洁净手术室检测维修保养采购项目竞争性磋商公告

安徽祥如建设工程咨询有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对裕安区妇幼保健院洁净手术室检测维修保养采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目名称：裕安区妇幼保健院儿童青少年近视防控中心合作共建采购项目

2、项目编号：裕FY2021F002

3、项目类型：服务

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：自筹

6、项目预算：138000元/年

7、服务期：2年

8、标段（包别）划分：不分包

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、具有相关营业范围的营业执照，提供有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体磋商；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

1、招标文件发售时间：自公告发布之日起至投标截止时间止

2、招标文件价格：每套人民币 0  元整。

3、招标文件获取方式：

网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2021年  4 月    15  日   15 时     00分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区妇幼保健院七楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：安徽省六安市裕安区平桥路六安第九中学对面

联系人：雷主任

电  话：18756410630

（二）采购代理机构：

地址：安徽祥如建设工程咨询有限公司

联系人：李工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

安徽祥如建设工程咨询有限公司

2021年4月6 日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 裕安区妇幼保健院洁净手术室检测维修保养采购项目 |
| 5 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 项目性质 | 服务类 |
| 7 | 资金来源 | □政府投资 采购人自筹 □其他 |
| 8 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格； 2、具有相关营业范围的营业执照，提供有效的营业执照； 3、本项目不接受联合体磋商； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 9 | 包别划分 | þ不分包 ¨分为2包 |
| 10 | 付款方式 | 半年一支付 |
| 11 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 13 | 服务期 | 2年 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 18 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2021 年 4 月 15 日 15 时 00分 询价地点：六安市裕安区妇幼保健院七楼会议室 |
| 19 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 20 | 特别说明 | - 本项目按年费率单独报价，最高限价为138000.00元/年，凡报价大于或等于最高年费率的为无效报价。 |
| 21 | 中标服务费 | 中标人须在领取中标通知书时按招标代理协议向招标代理人支付招标代理服务费、评标咨询费等：招标代理费收费标准依据国家计委计价格〔2002〕1980号文件、发改价格〔2011〕534号文件执行，招标代理费及专家评审费（无票）均由中标人在领取中标通知书时一次性支付。上述费用包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。 |

## 三、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的项目。

- 合格的供应商

2.1详见磋商公告供应商资格条件。

- 供应商参与磋商活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目需要推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商的响应文件不得低于磋商文件的采购要求，必须保证项目整体性能的实现。

5、竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市裕安区妇幼保健院网站。答疑、补遗是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将发布在六安市裕安区妇幼保健院网站，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，非胶装式的装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

6.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

6.4投标单位不可将全部或部分中标业务分包或外包，否则视同违约；

7、投标报价

7.1投标报价表上的价格为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2本次招标只允许一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8、证明文件

★供应商在投标文件中所有的资格文件、证明文件等，现场都必须提供原件查验（如果相关原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明文件）。

9、投标保证金：无

10、磋商

10.1在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件、原件。

10.2磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

11、评审:本项目采用综合评分法

1.综合评分法是在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。满分为100分，具体分值如下：

| 类别 | 技术部分得分（%） | 商务部分得分（%） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

2、磋商小组首先对所有供应商初审，最终对供应商的初审结论分为通过和未通过。

评委独立评审后，磋商小组对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效响应文件。磋商小组按下表内容进行初审。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 投标函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 授权委托书 | 原件，符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 4 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

（二）技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格认证 | （12分） | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的下列证书： 1、质量管理体系认证 2、环境管理体系认证 3、职业健康安全管理体系认证 - 五星售后服务认证证书 注：每提供一个证书得3分，满分12分；响应文件中同时提供证书扫描件（或影印件）且在有效期内。 |
| 2 | 供应商业绩 | （15分） | 2017年1月1日至开标截止时间（以合同签订时间为准），供应商具有以下业绩：1、三甲医院的层流净化维保服务业绩，每提供一个得3分： 2、三级医院的层流净化维保服务业绩，每提供一个得2分： 2、二甲医院的层流净化维保服务业绩，每提供一个得1分： 注： 1、本项满分15分； 2、响应文件中须提供业绩合同扫描件，若合同中无法体现签订时间、项目内容、医院等级等，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料扫描件，其中医院等级除业主单位提供的证明材料外可以提供医院官网截图（或国家卫生健康委员会官网上的全国医疗机构查询截图）。已履约完毕的业绩及正在履约的业绩均予以认可。 |
| 3 | 人员配备 | （6分） | 为本项目配备的人员具有中级（四级）及以上电工职业资格证书，每提供一人得2分，满分6分； 注：响应文件提供人员名单（格式自拟）及对应的证书扫描件或影印件，同时提供供应商为以上人员缴纳开标前近3个月的社保证明材料,经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料。 |
| 4 | 维修、维保服务方案 | （15分） | 磋商小组根据供应商提供的维修、维保服务方案的规范、合理等内容进行综合打分： 1、维修及保养方案规范、合理、内容全面详细、重点突出，得15分； 2、维修及保养方案较规范、较合理、内容较全面，得10分； 3、维修及保养方案基本规范、基本合理、内容基本全面，得5分； 4、差或未提供不得分。 |
| 5 | 应急处理方案 | 10 | 磋商小组根据供应商提供的应急处理方案的清晰、合理等内容进行综合打分： - 应急方案合理、清晰、保证措施得力，得10分； 2、应急方案较合理、较清晰、保证措施符合要求，得6分； 3、应急方案基本合理、基本清晰、保证措施基本符合要求，得3 分； 4、差或未提供的不得分。 |
| 6 | 综合情况 | 4 | 磋商小组根据为本项目配备的人员专业力量、人员的洁净室检测能力、人员分配、供应商整体层流净化维保能力等情况按0-4分综合打分； 注：响应文件中提供相关证明材料，由磋商小组综合打分。 |
| 7 | 本地化服务 | 8 | 在六安本地具有固定办公场所或人员，得8分； 在本地无办公场所或人员的不得分； 注：当出现系统故障报修时，成交供应商需及时增加相对技术力量进行维修。 |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

# 竞争性磋商小组根据响应人的得分，并按得分高低排出名次，向采购人推荐排名前三名的响应人作为成交供应商。若响应人的最终得分出现相同者，由得分相同的供应商抽签确定成交人排名顺序。

磋商过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12、异常情况处理

12.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13、合同的签订

13.1质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

13.3采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

13.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

14、履约保证金

本项目不需要提交履约保证金。

## 四、合同格式

本项目不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。

## 采购需求

维保范围：

NICU设在综合楼七层，NICU共三大间，其中隔离病房1间，普通新生儿病房1间，早产儿病房1间。

洁净手术部设在综合楼五层，手术部内设百级手术室1间，十万级手术室5间，其中1间为负压病房，相关洁净走廊及辅助用房。

产房设在综合楼六层，产房内设十万级手术室1间。

人流室设在综合楼三楼，供应室设在综合楼负一层。

具体维保内容包括：

1.手术部、NICU 、产房、人流室及供应室区域内的装饰维护保养（包含电动门、手动门、洗手池、传递窗、器械柜、药品柜、记录台等）。

2.手术部、NICU 、产房 、人流室及供应室区域内的空气处理机组（11台）、新风处理机组（4 台）等空调风系统、空调水系统（包括风冷热泵机组、水泵等）、自控系统、加湿系统的维护保养；

3.手术部、NICU 、产房 、人流室及供应室区域内配电箱的供电系统的维护保养；

4.手术部、NICU 、产房 、人流室及供应室区域内阀门及设备（设备带、楼层控制箱、楼层报警等）的维护保养；

5、医用器具（包含埋入式情报控制面板、计时器、保温保冷柜、观片灯等）的维修保养；

6、其它为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，保养需更换的相关配件由院方提供。

注：需投标供应商自行勘察现场后定制相关维保方案及合理报价

维保要求：

1、依据相关国家标准保障洁净手术室洁净度指标、温度、湿度、照度、噪音、风速/换气次数、压差、尘埃粒子、沉降菌符合要求。

2、 维保期内保证所维保设备设施安全运行，对操作人员负有培训和监督执行操作标准的责任。

3、 每季提交保养预排表，内容包括区间位置、保养时段、保养内容以便提前安排工作。每月对维保范围内设备设施进行保养并附相关记录。日常保养错开高峰时段，由使用科室根据实际情况决定保养时间。

4、建立维保档案，对原始技术资料、巡检记录、保养记录、维修更换记录进行登记管理。保证洁净手术室洁净技术指标达到相关要求。

5、确保层流净化设备的运行状态及各项技术参数处于正常状态，及时处理设备日常运行中出现的故障。

6、维保期内建立24小时报修电话，及时受理设备故障通知。4小时内到场，处理设备故障直至设备恢复正常运行。

7、执行设备周巡检、月度保养、年度检修制度并提交报告。严格参照保养手册定期更换易损易耗件，及初、中、高效。

初、中、高效过滤器等由维保单位采购，每周检查一次，维保单位负责定期清洗和更换。其中新风机组初效过滤器每周清洗一次，初效过滤器1月更换一次，中效3个月更换一次，亚高效过滤器每年更换；循环风柜初效3个月更换一次，中效6个月更换一次，高效过滤器1-3年更换（根据实际使用情况及检测报告更换），所有过滤器发现破损或阻力超标应及时更换。每周检查回风过滤网，并清洁一次，每年更换一次，发现破损或阻力超标及时更换，如遇特殊污染及时更换并用消毒剂擦拭回风口风表面。

加湿器每周检查一次，查看进排水及加湿工作是否正常，根据实际使用时间更换加湿桶或加热管。

二、巡视内容

按照GB50333-2013《医院空气净化管理规范WS/T368-2012》的标准定期对空气处理机组、新风机组等进行检测检查，主要内容如下：

1、每周对空调系统、水循环系统、空气处理机组、新风机组等进行巡视，对手术室，NICU静压差，温湿度做统计和计录。

2、每周对手术室内的自动门、控制面板、计时器、保温保冷柜、观片灯、各气体终端进行一次巡视，并做好巡视记录。

3、每周巡视手术室内监控系统、背景音乐系统、呼叫系统、呼叫对讲系统、传送窗装置等，并做好巡视记录。

4、每月对自控系统的PLC、变频器、交流接触器、热继电器、空气开关、中间继电器、温湿度传感器性能进行巡视检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。

5、每季度对EPS应急电源的接线端子进行牢固性检查，应保持接触牢固可靠。每3个月进行一次逆变放电，检查各输出回路的带载量是否有超过 EPS应急电源的额定最大输出功率，根据EPS的操作要点调整和维护。检查 断电自动切换是否正常。

6、每半年对手术室内的洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等项目进行检测，并做检测报告。

7、每半年对弱电系统管线检查，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。

8、每半年检测电源电路绝缘性1次，检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作。

9、每年协助医院联系国家认可的具备法定资质的第三方检测机构对洁净区域综合性能进行检测，第一次检测费用由医院承担，如检测不合格需要整改的，整改后再次检测费用由维保方承担。

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 （费率） | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 五、服务承诺与方案

投标人自行制作格式

### 六、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。