六安市裕安区妇幼保健院盆底筛查治疗机、超声治疗仪采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2021H002

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽祥如建设工程咨询有限公司

二〇二一年四月

目    录

一、磋商公告	3

二、供应商须知前附表	6

三、供应商须知	7

四、合同格式	11

五、采购需求	12

附件：

一、投标函	21

二、投标授权书	22

三、投标报价	23

四、响应情况表	24

五、售后服务承诺与维保方案	25

六、所投货物的技术资料等	25

七、有关证明文件	25

六安市裕安区妇幼保健院盆底筛查治疗机、

一、采购项目竞争性磋商公告

安徽祥如建设工程咨询有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对六安市裕安区妇幼保健院盆底筛查治疗机、超声治疗仪采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目名称：六安市裕安区妇幼保健院盆底筛查治疗机、超声治疗仪采购项目

2、项目编号：裕FY2021H002

3、项目类型：货物

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：自筹

6、项目预算：295000.00元

7、标段（包别）划分：分1包。

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”；

3、本项目不接受联合体磋商；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

1、招标文件发售时间：自公告发布之日起至投标截止时间止

2、招标文件价格：每套人民币 0  元整。

3、招标文件获取方式：

网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2021年 4 月 25 日  15  时 30 分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区妇幼保健院七楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：安徽省六安市裕安区平桥路六安第九中学对面

联系人：雷主任

电  话：18756410630

（二）采购代理机构：

地址：安徽祥如建设工程咨询有限公司

联系人：张工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

安徽祥如建设工程咨询有限公司

2021年  4  月  16  日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 六安市裕安区妇幼保健院盆底筛查治疗机、超声治疗仪采购项目 |
| 5 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | □政府投资 采购人自筹 □其他 |
| 8 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格； 2、2、投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”； 3、本项目不接受联合体磋商； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 9 | 包别划分 | þ不分包 ¨分为 包 |
| 10 | 付款方式 | 验收合格后分两次支付。 |
| 11 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 13 | 供货期 | 合同签订后20日内完成供货、运输、调试及验收。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 18 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2021年 4 月 25 日 15 时 30 分 询价地点：六安市裕安区妇幼保健院七楼会议室 |
| 19 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 20 | 特别说明 | - 本项目第一包采购预算为295000.00元，凡报价大于或等于采购预算的为无效报价。 |
| 21 | 中标服务费 | 本项目招标代理服务费及专家评审劳务费由成交人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。成交单位在领取成交通知书前需向采购代理机构支付代理服务费、专家评审劳务费；代理服务费具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准计取，评标服务费按照实际发生的为准（无票）。 |

## 三、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的项目。

- 合格的供应商

2.1详见磋商公告供应商资格条件。

- 供应商参与磋商活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目需要推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商的响应文件不得低于磋商文件的采购要求，必须保证项目整体性能的实现。

5、竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市裕安区妇幼保健院网站。答疑、补遗是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将发布在六安市裕安区妇幼保健院网站，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，非胶装式的装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

6.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

6.4投标单位不可将全部或部分中标业务分包或外包，否则视同违约；

7、投标报价

7.1投标报价表上的价格为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2本次招标只允许一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8、证明文件

★供应商在投标文件中所有的资格文件、证明文件等，现场都必须提供原件备查（如果相关原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明文件）。

9、投标保证金：无

10、磋商

10.1在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件、原件。

10.2磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

11、评审:本项目采用综合评分法

1.综合评分法是在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。满分为100分，具体分值如下：

| 类别 | 技术部分得分（%） | 商务部分得分（%） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

2、磋商小组首先对所有供应商初审，最终对供应商的初审结论分为通过和未通过。

评委独立评审后，磋商小组对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效响应文件。磋商小组按下表内容进行初审。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 医疗器械经营许可证 | 合法有效 |  | 提供证明材料 |
| 3 | 投标函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 原件，符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 5 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

（二）技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 参数 | （50分） | 根据投标产品对招标文件技术参数的响应性进行评审，参数全部满足招标文件要求得50分，每有一项*参数负偏离扣5分，非*号负偏离3分，扣完为止。（*参数需提供相关证明材料并标注页码），否则视为不响应：非*参数要求提供证明文件并注明页码的，也需提供，否则视为不响应 |
| 2 | 销售业绩 | （8分） | 提供该所投类似产品生产厂家销售业绩(二甲以上医院）3份，得基本分4分，每增加一份得1分，最高得8分。（提供合同或中标通知书或用户安装清单（清单需用户盖章）为准，相关证明文件须制作在投标文件中，否则不得分） |
| 3 | 供货安装调试及技术培训方案 | （5分） | 根据投标供应商所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会按下列要求进行综合评分，3-5分： 1、设备的安装、调试和试运行等设计、安装、系统集成、人员培训、维保方案合理可行性； 2、供货安装调试及技术培训方案设计的科学可行性； 3、安装施工质量保证及质量控制方案的科学可行性； 4、运行调试、验收方案的科学可行性； 5、技术资料交付承诺的完整性。 |
| 4 | 售后方案 | （7分） | 售后服务： 1.针对本项目有明确的售后服务方案，而且方案明确、完善、切实可行得3分。 2.免费质保要求为三年，满足三年得基本分2分，在此基础上，每增加半年免费质保的加1分，最高得4分。 |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

# 竞争性磋商小组根据响应人的得分，并按得分高低排出名次，向采购人推荐排名前三名的响应人作为成交供应商。若响应人的最终得分出现相同者，由得分相同的供应商抽签确定成交人排名顺序。

磋商过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12、异常情况处理

12.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13、合同的签订

13.1质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

13.3采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

13.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

14、履约保证金

本项目不需要提交履约保证金。

## 四、合同格式

本项目不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。

## 采购需求

一、盆底筛查治疗一体机

数量：1 台

预算：24.5万元

一、硬件参数
1、主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一
机箱内），主机为工控机，稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。
2.操作软件安装于工控机中，系统升级方便。
3、系统数据储存在固态硬盘中，安全性高。
4、一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。
5、★内置云模块，与其他同厂筛查评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据，并与医院现有设备数据即时互通互联。
6、≥4 个 EMG/STIM/EMG-triggered STIM 物理通道，为保证系统的稳定和功能的独立控制， 4 个通道要相互独立，不能是由一个通道通过分线扩展而实现的四通道。
7、★AD 采样率：≥8100Hz。
8、采样位数：≥16 位。
9、通频带：≥20Hz～490Hz (-3dB)。
10、★刺激电流强度：≥0-100mA， 0.5mA 可调节。
11、 ★电刺激脉冲宽度：≥20-980μ s， 10us 可调节。
12、 ★电刺激脉冲频率：≥2-240Hz， 1Hz 可调节。
13、 上升/下降时间：≥0s～18s。
14、 差模输入阻抗≥5MΩ。
15 、共模抑制比≥100dB。

二、软件参数
1、★筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者。标准筛查耗时约 2 分半钟。
筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩
最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均
值、后静息变异性。
2、筛查报告包括筛查指标数值、参考值、盆底肌电图、腹肌肌电图、报告简要
解读说明和治疗建议。
3、★系统自动对筛查的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。
4、 系统根据盆底筛查结果自动生成针对不同患者的盆底训练方案，并通过
无线方式传输至家庭训练手机 APP 中，也可无线接收家庭训练手机 APP 中的训
练数据。
5、 ★家用设备和家庭训练手机 APP 通过蓝牙方式进行连接使用。（家用设备
需提供二类医疗器械注册证）。
6 、多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、 Kegel 模板训练、
游戏训练、放松训练等。
7、 筛查和治疗过程中，系统全程语音指导，提高临床效率。
8 、肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自
动和手动两种。

9、★Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。（需提供设备软件截图）
10、 kegel 方案可自定义编辑，包括编辑方案的图形，训练时间，满足不同的
治疗需求。
11、内置数十种盆底康复方案和产后康复方案，产后康复方案显示电极片贴法
示意图，且所有方案可以导入、导出、自行编辑。
12、疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，
也可手动调整方案。
13、触发电刺激、 kegel 训练可查看训练记录，且 kegel 训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。
14、具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗最多可设置 10 个治
疗模式。
15、盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间、
上升时间、下降时间等参数进行调节。
16、单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽
之间转换。
17、电刺激方案参数可自定义，对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调
节设置。
18、每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。
19、所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示
上次的电流强度。
20、强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查及治疗数据进
行管理。

21、系统可对模板宽度、模板颜色、曲线宽度、曲线颜色、一屏显示时间、热
身时长、治疗时间间隔等参数进行设置。
22、★盆底分级诊疗软件支持与设备的数据同步，实现医联体组建、分级共享、
科研协作、双向转诊、患者预约等功能。（盆底分级诊疗软件需提供二类医疗器械注册证）。
23、患者可通过手机 APP 实时进行医院的诊疗预约，医生可对患者预约信息进行管理。软件可对任一时间段的预约信息进行统计分析。医生可对诊疗预约
进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约
时间段管理等。

备注：

1、参数需提供注册证，检测报告，彩页或产品说明等公开发表的资料

证明并加盖原厂公章，否则做无效响应。（标书中提供扫描件）

2、★参数为必须响应，否则视为无效投标!

3、中标后提供样机核验参数。

二、超声治疗仪

数量：1 台

预算：5万元

1、输出模式：连续输出和脉冲输出

具有波段输出，输出频率16Hz，48Hz和100Hz

2、超声频率：单头可实现双频输出：1 MHz和3 MHz

3、有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲

4、处方功能：内含不少于25个临床常见疾病的标准处方，不少于20个自定义处方

5、治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位

6、★智能输出：实时显示治疗输出剂量，输出剂量随着探头与皮肤的接触面积变化而变化，以保证单位面积内输出能量稳定

7、带有自动报警功能：探头接触面低于65%，设备自动暂停输出，治疗时间停止，探头连接处灯会亮起，提示探头与皮肤接触不良，操作者这时只要让探头与皮肤有足够的接触，设备自动重新工作

8、★自检修复，设备探头可直接换晶片，无需更换整个探头，设备内设自动修复软件，主机无需返厂调频

9、探头：配有5cm²探头

10、★可扩展吸附式超声，开展低强度脉冲超声技术（Lipus超声）

11、超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复

调制功能：占空比5％、10％、20％、33％、50％、80％、100％.

需求表

| 名称 | 单位 | 数量 | 预算价格 | 预算金额 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盆底筛查治疗一体机 | 台 | 1 | 24.5万元 | 24.5万元 |  |
| 超声治疗仪 | 台 | 1 | 5万元 | 5万元 |  |
| 一次性阴道电极 | 只 |  | 65元 | 按实际需求支付 | 专机耗材 |
| 阴道电极 | 只 |  | 265元 | 按实际需求支付 | 专机耗材 |
| 塑形理疗电极 | 对 |  | 40元 | 按实际需求支付 | 专机耗材 |
| 乳房理疗电极 | 对 |  | 40元 | 按实际需求支付 | 专机耗材 |
| 方形理疗电极片 | 对 |  | 25元 | 按实际需求支付 | 专机耗材 |
| 盆底肌肉康复器 | 套 |  | 265元 | 按实际需求支付 | 专机耗材 |
| 人体润滑剂 | 支 |  | 25元 | 按实际需求支付 | 专机耗材 |
| 合计 |  |  |  | 29.5万元 |  |

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 五、售后服务承诺与维保方案

投标人可自行制作格式

### 六、所投货物的技术资料等

投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页

### 七、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。